2024 YILI YERALTI SABİT GAZ SENSÖR ÜNİTESİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-I (metan) gazı ve nem ihtiva eden (baca, başyukarı, taban, lağım ve galerilerde)  yeraltı kömür maden ocaklarında kullanılmak üzere teknik karakteristikleri verilen CO, H2S, O2 sabit gaz sensör üniteleri satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Ölçme Prensibi	: Sensör hücreleri CO, H2S ve O2 Elektrokimyasal veya infrared tipte olacaktır.

  - Ölçüm Aralığı	: CO: 0-100 ppm, O2: 0-25%vol,  H2S : 0-100ppm,

  - Göstergesi: LCD gösterge üzerinde ölçülen parametrelere ait ölçüm değeri görüntülenecektir.

  - Alarm Seviyesi: Gaz sensör ünitesine ait ayarlanabilir ses ve ışık ikazı olacaktır. Alarm üniteleri bütünleşik veya Atex Grup I M1 sertifikalı her sensör için ayrı olarak verilebilecektir. Alarm seviyeleri Kurumumuz Merkezi İzleme Sistemi Yönergesi Madde 6 (d) bendi Tablo 1 de belirtilen (CO 25 ppm, H2S 10 ppm, O2 %19,5) 1. alarm seviyelerine göre ayarlanmış olarak teslim edilecektir.

  - Çalışma Gerilimi: Sensörün çalışma gerilimi 12 Volt DC ± 3 Volt ve ürünün çektiği akım en fazla 150 mA, olacaktır.

  - Çalışma Sıcaklığı: -10 C° ile +40 C° arasında sıcaklık ve %10-95 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.

  - Kasa ve Çevre Koşulları: Sensör muhafazası Su, toz ve çarpmalardan etkilenmeyecek,  en az IP 65 korumaya sahip olacaktır. Gövdesi metal olan sensörler paslanmaz çelik, metal olmayan sensörler antistatic plastikten olacaktır. Gaz portları en az IP 54 korumaya sahip olacaktır.

  - Cihaz basınç, ısı değişmelerinden ve sarsıntılardan etkilenmeyecektir.

  - Ayar menüsüne yetkisiz erişim (şifreli veya özel anahtarla) önlenmelidir.

  - Cihaz ağırlığı en fazla. 1 kg olacaktır.

  - Bağlantı ve Sinyal Çıkışı: Sensör Kurumumuz Müesseselerinde kullanılmakta olan Davis Derby Marka Minewatch PC21 yer altı ara istasyonları sistemine uyumlu analog 4 – 20 mA sinyal çıkışı olacak, sensör kasası üzerinde kablo rakoru 4x1,5 mm² (MGM 110) çelik tel zırhlı erken uyarı kablosu bağlantısına uygun özellikte olacaktır.

  - Sensör Ünitelerinde kullanılan tüm glendler zırhlı Ex Proof metal kablo rekoru olacak,  bağlantı elemanları Grup 1 (Metan) içeren madenlerde kullanıma uygun olacak ve üzerinde uygun işaretlemeler yapılmış olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei firma teklif mektubunda açıkça belirtilecektir.

  - Teknik şartnamedeki maddelere (2. madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. İstekli firmalar işbu teknik şartnamenin genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş olacaklardır.

  - Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi Üzülmez TİM sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

  - Teklif edilecek tüm sensör üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ATEX M1 ve ihale tarihi itibariyle geçerli;

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi),

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

-2014/34/AB ATEX Direktifi Modül EK-4 ( Modül D) veya Ek-5 ( Modül F) sertifikaları, ürün tesliminde verilecektir.

  - Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

  - Malzemelerin bütün parçaları ve aksesuarları yeni ve imalat ve/veya malzeme hatalarından arındırılmış olarak teslim edilecektir.

  - Ürünleri oluşturan parçalar ve çalışması için gerekli malzemelerde kırık, çatlak ve deformasyon v.s. hasarlar bulunmayacaktır.

  - Satın alınacak malzemelerin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.

  - İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. İki (2) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenici firma tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek ünite tahsis edecektir.

  - Teklifçi firma; teklif edilen standart ürünlerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.

  - Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

  - Teklifçi firmalar, katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecek şekilde yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.

  - Yüklenici 2 Takım Türkçe (yabancı dilde hazırlanmış doküman ise Türkçe ’ye tercüme edilmiş olarak) işletme (çalıştırma),  tamir- bakım ve yedek parça kataloğunu malzemenin sevkinden önce T.T.K. Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.

  - Malzemeler Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği Eğitim Dairesi Başkanlığı personellerince müştereken yapılacaktır.

  - Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yerli yükleniciler için;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

Yabancı yükleniciler için;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

| Malzeme Adı | Tip | Sipariş Miktarı | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabit Gaz Sensör Ünitesi | CO (Karbonmonoksit) | 40 | Üzülmez TİM |
|  | O2 (Oksijen) | 20 |  |
|  | H2S (Hidrojensülfür) | 20 |  |

EK-1

|  | - TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| - MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |